## 中康2026财政市场调研-发布版
中国康复研究中心2026年度财政项目医疗设备采购招标调研
包号 | 序 号 | 设备 名称 | 数量 (套) | 是否 允许 进口 | 基本配置需求（单套） | 技术需求 | 质保期 要求 ≥(年) | 是否作为医疗器械管理
1包 | 1 | 下肢等速测试与主被动训练器 | 1 | 否 | 1、训练器主机：1台。 2、腿托支架：2套。 3、踝关节牵伸适配器：2套。 4、踝关节踏车适配器：2套。 5、平板控制器：1个。 | 1、踝关节牵伸背屈角度：0～25°，跖屈角度,0～45°. 2、牵伸速度自适应动态调节范围：1～30°/s。 3、具备痉挛自动识别及智能处理功能。 4、显示实时关节角度、力度数据，结合互动游戏，通过视觉反馈进行训练。 5、具备等速评定、离心和向心评估和训练等功能。 6、具备等长、等张、等速训练，并可出具训练报告。 | 3 | 是
2包 | 2 | 手部主被动运动康复训练与评估系统 | 1 | 否 | 1、气动手套主机：1台。 2、硅胶训练手套左右手：S、M、L各1对。 3、波纹管训练手套左右手：S、M、L各1对。 4、固定带：1套。 5、显示大屏：1台。 6、升降训练桌：1台。 7、控制平板：1台。 | 1、以空气压力作为动力，驱动气动手套进行手功能康复。 2、气路通道≥2路，可同时为患者进行单人双手训练或双人单手训练，分别显示训练画面、配置训练参数并执行训练。 3、手套四指活动范围：-30°～220°。 4、具备柔性高分子硅胶及塑料波纹管两种不同材质的训练手套。 5、被动训练包含抓握训练、背屈训练、分指训练、对指训练、牵引训练等。 6、主动训练模式包含助力训练、镜像训练、抗阻训练、感知觉训练、游戏训练，场景化任务导向方式。 7、使用力评估终端对患者握力、拉力、三指捏力、二指捏力、侧指捏力进行测量的功能，并提供多种评估量表。 | 5 | 是
3包 | 3 | 电动病床 | 9 | 否 | 1、电动病床：1张； 2、绑带：1 套； 3、控制板：1套； 4、输液架：1个； 5、床垫：1张。 | 1、主要用途：用于长期卧床或者不方便转移及重症患者进行早期站立训练。 2、床体：长度，2100±50mm；宽度：1100±50mm。 3、可电动控制床面高度、背部升降角度、腿部升降、床面前倾及后倾、直立倾斜等。 4、背部升降角度：≥75°、曲腿角度：≥35°、床面前倾及后倾角度：≥10°、直立倾斜角度：≥85°。 5、直立推力≥12000N，其余方向推力≥6000N。 6、具备手动紧急CPR释放装置。 7、绑带安全工作载荷≥500N。 8、具备脚轮和中控刹车装置。 9、直立状态时，有附加着地装置，承压并稳定床体。 10、蓄电池容量≥2Ah。 11、床体动态承重≥175kg。 12、床垫厚度≥50mm，防水透气抗菌PU布 ，内芯≥35D高密度海绵。 | 整机≥3年，电机≥5年。 | 是
| 4 | 电动康复直立床（双电机） | 5 | 否 | 1、电动康复直立床：1台。 2、控制器：1套。 3、工作台：1套。 4、绑带：1套。 5、手控板：1个。 6、足部外翻板：1套。 | 1、床体长度：1900±50mm；床面宽度：650±20mm。 2、可电动调节床面高度、直立倾斜角度。 3、离地高度：600-1000mm。 4、直立倾斜角度：≥85°。 5、水平升降、直立倾斜推力≥6000N，可智能联动。 6、动态承重≥170kg。 7、配置工作台，前后调节行程≥200mm、高低调节≥400mm。 8、膝盖部位有分腿包裹结构。 | 整机（包含病人固定带）保修≥3年，电机保修≥5年 | 是
| 5 | 电动多功能理疗床（窄、双电机） | 8 | 否 | 1、电动多功能理疗床：1台。 2、控制器：1套。 3、脚控板：1个。 | 1、床体长度：1900±50mm；床面宽度：650±20mm。 2、床面第一段长度：≥400mm，、第二段长度：≥500mm、第三段长度：≥950mm。 3、海绵厚度≥50mm，密度≥35g/cm³。 4、可电动调节整床高度及调节抬脊体位角度。 5、具有360°环形升降调节开关。 6、脚控板调节抬脊体位角度，带磁性。 | 5 | 是
| 6 | 电动多功能理疗床（宽） | 6 | 否 | 1、电动多功能理疗床：1台。 2、控制器：1套。 | 1、床体长度：1900±50mm；床面宽度：1200±50mm。 2、床面第一段长度：≥650mm，第二段长度：≥1200mm。 3、床面高度可电动调节，第一段、第二段可电机调节角度或气弹簧调节角度。 4、具有360°环形升降调节开关。 | 5 | 是
| 7 | 上下肢运动康复训练机 | 2 | 否 | 1、主机：1台。 2、训练引导装置：1套（包含上肢手柄、脚踏板、小腿支架）。 | 1、可进行上肢与下肢的训练。 2、训练模式：主动、被动、助力模式。 3、主动模式阻力力矩：0～20Nm连续可调，误差：≤±1Nm。 4、被动模式转速：5～60r/min连续可调。 5、具有左右下肢、左右上肢的对称性训练功能。 6、上肢垂直圆周运动和水平圆周运动可切换。 7、具备痉挛保护功能。 8、可显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性。 | 3 | 是
| 8 | 沉浸式儿童互动训练系统 | 1 | 否 | 1、墙面全彩LED屏：1组。 2、地面全彩LED屏：1组。 3、LED显示屏支架：1套。 4、配套的机柜、电源模块及接收卡：1套。 5、墙面交互：1套。 6、地面交互：1套。 7、动态捕捉摄像头：1台。 8、中控设备：1套。 9、音效设备：1套。 10、墙面保护设备：1套。 11、地面保护设备：1套。 12、PVC膜：1套。 13、控制器：1台。 | 1、集成AR技术视觉，通过LED屏幕光影互动场景呈现交互渲染方案。 2、基于AI视觉识别技术，集成信息采集，特征检测及提取，目标识别方案,以智能手环实时形成数据并形成报告。 3、通过可视化交互设备，实现多屏互动以及智能体测，实现室内运动健康数据采集和分析。 4、墙面教学区≥3.80m*1.90m，LED像素点间距≤2.5mm；地面教学区≥3.80m*3.80m,LED像素点间距≤4mm；模组尺寸≥320×160mm。 5、适用人数：4-6人；适用面积：≥40㎡。 6、支持红外、摄像头等交互应用。 7、佩戴运动臂带采集运动数据形成系统的运动报告与记录。 8、操作软件包含：全息中控系统、智能教练端、智能运动报告系统。 9、满足3-12岁儿童的专业康教课程体系。 10、提供儿童AI体测系统。 11、须针对产品使用方要求免费定制相关临床应用场景课程。 | 3 | 否
4包 | 9 | 射频控温热凝设备 | 1 | 否 | 1、射频治疗仪主机：1台。 2、工作站：1套。 3、可重复使用射频电极：2支。 4、一次性使用射频消融电极： 1支。 5、消毒盒：2个。 6、中性电极：5 片。 7、射频电极电缆：2 条。 8、负极连接电缆：1 条。 | 1、CFDA Ⅲ类产品。 2、临床适用范围：用于脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛）和原发性三叉神经痛。 3、射频模式：具有单路应用、双极应用、双路应用模式。 4、脉冲射频模式：温度模式、脉宽模式、电压模式。 5、脉冲射频峰值电压≥140V。 6、射频输出功率≥50W。 7、具有可存储和数据输出功能，具有病例管理，无限量自动记录治疗过程数据并保存。 8、具有一次性射频消融手术电极、镍钛合金电极。射频针种类：尖针，弯钝针，平口针。 | 5 | 是
5包 | 10 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 否 | 1、主机：1台。 2、台车：1辆。 3、标准手柄：1把。 4、可伸缩手柄：1把。 5、直径20mm治疗头：2个。 6、直径10mm治疗头：2个。 7、直径15mm治疗头：3个。 8、直径25mm治疗头：1个。 | 1、适用于肌筋膜疼痛综合征激痛点引起疼痛的治疗。 2、工作压力：1～4Bar。 3、工作频率调节范围1～20Hz。 4、通道数≥2。 5、最大能流密度≥1.8mJ/mm2。 6、标准手柄：冲击波输出脉宽：≤4ms。 7、手柄独立计数。 8、治疗头有效使用寿命≥600万次。 | 5 | 是
| 11 | 吞咽障碍肌电刺激仪 | 5 | 否 | 1、主机：1台。 2、手控触发器：1个。 3、电极绑带：1套。 4、蝶型表面电极片：2包。 | 1、用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。 2、具备治疗模式、单脉冲训练模式、评估模式。 3、治疗模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式。 4、脉冲强度：0-30mA。 5、脉冲宽度调节范围：100-300μs；调节步长≤20μs。 6、脉冲频率调节范围：20Hz-100Hz。 7、评估模式：测量三角波及方波电流刺激阈值，自动获得适应性系数，确定吞咽障碍的程度。 8、评估电流：0-30mA。 | 5 | 是
| 12 | 儿童言语语言训练系统 | 1 | 否 | 1、主机1套； 2、图文工作站：1套。 3、康复终端：4套。 4、OPT口肌工具箱：1套。 | 1、具备数字化的儿童语言发育迟缓检查S-S法评估量表。 2、具备OPT口肌定位评估量表。 3、具备数字化构音清晰度评估功能。 4、具备儿童语言发育迟缓评估。 5、具备构音清晰度评估。 6、生成用户档案功能，评估结果分析表。 7、听觉能力训练、语音识别训练、听觉记忆训练、词语训练、短句训练。 8、图文工作站：CPU：英特尔i7 或以上性能；内存≥16G；硬盘≥ 1TB；彩色液晶触控显示器≥ 21.5 英寸；有源音箱及麦克风。 9、康复终端：CPU：八核2.0GHz以上性能；内部存储：≥6GB+128GB、屏幕：≥11.5英寸。 | 5 | 是
| 13 | 重复经颅磁刺激仪 | 1 | 否 | 1、刺激主机：1套。 2、蝶形刺激线圈：1套。 3、圆形刺激线圈：1套。 4、运动诱发电位检查模块：1套。 5、推车：1套。 | 1、刺激通道数≥2，配置刺激线圈数≥2 2、刺激频率：0.01～80Hz可调 3、最大磁感应强度：≥6T。 4、磁感应强度最大变化率范围:≥90kT/s。 5、MEP通道数：≥2。 6、刺激模式：具备spTMS、TBS模式、双拍成对刺激和组合方案等。 | 5 | 是
| 14 | 人体成分分析仪 | 1 | 否 | 1、设备主机：1台。 2、图文输出设备：1套。 | 1、工作原理：直接节段多频率生物电阻抗分析方法。 2、电阻分析部位：右上肢、左上肢、右下肢、左下肢 、躯干。 3、测量电极数：≥8电极 4、电阻抗测量：5～1KHz之间，至少包括≥5种频率。 5、测量电流：≤90μA。 9、测量数据：体脂肪、骨矿量（无机盐）、体水分、细胞内液、细胞外液、蛋白质。肌肉量、肌肉率、非脂肪含量、细胞外水分比率、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪等级。基础代谢、骨骼肌、骨骼肌率、内脏脂肪面积、身体浮肿指数。 10、体重测量：压力传感器称重。 11、运动建议：运动强度分析、自觉疲劳RPE、按体重与性别年龄的个性化运动项目及耗能。 | 5 | 是
6包 | 15 | 超声诊断系统 | 1 | 否 | 1、主机：1台。 2、线阵探头：1把。 3、凸阵探头：1把。 | 1、液晶触摸显示屏≥12英寸。 ‎‎2、.数字化二维灰阶成像单元。 ‎3、数字化彩色多普勒单元。 ‎4、数字化频谱多普勒显示和分析单元。 ‎5、数字化能量血流成像单元。 6、全数字式多波束形成器, 发射和接收物理通道≥128。 7、动态聚焦和处理成像技术。 ‎8、空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头。 ‎9、斑点噪声抑制技术。 ‎10、具有屏幕手指随心画功能。 ‎11、具有动态回放与实时扫查图像同屏显示功能。 ‎12、组织谐波成像单元。 ‎13、高级血流显示功能。 ‎14、 具有穿刺针增强功能，同时具有穿刺针彩色显示功能。可支持高频和低频探头。 15、线阵探头频率5.0 - 18.0MHz。 16、凸阵探头频率2.0-5.0 MHz。 | 5 | 是
7包 | 16 | 低温冲击治疗仪 | 2 | 否 | 1、主机：1 台。 2、冷空气输出管：1根。 | 1、冷疗介质：冷空气。 2、冷空气输出管长：≥1500mm。 3、额定输入功率：≥1500VA。 4、除霜模式：自动、手动。 5、自动除霜循环周期：60～240min。 6、治疗温度设置范围：0～30℃连续可调。 7、具有红外测温功能。 | 5 | 是
8包 | 17 | 呼吸神经肌肉刺激仪 | 1 | 否 | 1、主机：1台。 2、电极导线：1套。 3、体表电极：10套。 | 1、能同时对膈神经和腹肌进行闭环式电刺激训练，使膈肌和腹肌系统进行规律性收缩； 2、独立通道≥3。 3、脉冲重复频率调节范围：20～100Hz。 4、膈肌通道刺激电流幅度调节范围：1-40mA；调节步长≤1mA。 5、腹肌通道刺激电流幅度调节范围：1-40mA，调节步长≤1mA。 6、能同时对膈神经和腹肌进行电刺激训练，独立调控匹配膈神经、腹肌肌群刺激靶点。 7、可根据患者的呼吸节奏，个性化设置吸气时间或呼吸频率，并在治疗过程中实时可调。 8、吸气时间调节范围：1－6s。 9、呼吸实时同步：设置呼吸参数后，通过灯光及语音引导患者呼吸锻炼。 10、便携手提式设计。 | 5 | 是
9包 | 18 | 全不锈钢生物安全取材工作站 | 1 | 否 | 1、主机 2、取材板 | 1、材质及制造工艺：整体316L不锈钢材质，台面、台顶≥2mm厚不钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，所有边角须倒圆弧角处理。台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔。 2、采用台面上，后下部抽吸负压排气技术，风量可控，可与实验室排风系统互联控制。 3、顶部配置可调式双风幕系统。 4、自动调时紫外灯消毒系统。 5、具有与台面一体成型加工工艺水池，无缝无焊点，整体须向排水池方向微坡度设计，水池给排水装置可360°旋转，具有移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置。 6、配备LED照明系统。 7、具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺。 8、具有尼龙取材板，高度可调节；配备双重用电安全防护装置。 9、配备骨组织粉碎装置。 10、专用不锈钢连接管道采用316L不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm；支持与病理实验室通风防护系统及室内通风设备无缝对接，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏处理。 11、防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级的A（A1）等级。 | 3 | 否
| 19 | 石蜡包埋机 | 1 | 否 | 1、包埋机：1台。 2、冷冻台：1台。 3、电加热镊：1个。 4、放大镜：1个。 5、扫码器 ：1个。 6、脚踏开关：1个。 | 1、包埋机、冷冻台分体设计。 2、独立控制加热单元≥8个。 3、温度控制范围：室温～75℃。 4、可预设机器工作时间，设备在预设时间里可自动开关机。 5、蜡嘴流量调节范围≥0-400ML/min。 6、蜡缸容积≥6L。 7、样本盒容积≥4L。 8、分离式加热镊子台≥6孔，可取出清洁。 9、具有隔热扶手台设计，隔绝高温区域并防止烫伤。 10、包埋工作台尺寸：≥500mm *100mm。 11、包埋速冷台尺寸：≥70MM *50mm。12、冷台尺寸：≥390mm *390mm。 | 3 | 是
10包 | 20 | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 否 | 1、全自动血液细胞分析仪主机 1台。 2、工作站：1套。 | 1、单台机器即可满足血常规、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A 检测需求。 2、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。 3、单机检测速度：≥ 100 个样本/小时。 4、静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤40μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤50μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤30μl。 5、末梢全血自动批量检测模式支持自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检。 6、具有全自动网织红细胞检测功能。 7、具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。 8、具有低值血小板、白细胞检测功能。 9、具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的自解聚功能。 10、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）× 109//L。 11、能提供配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。 | 5 | 是
| 21 | 全自动化学发光酶免分析仪 | 1 | 否 | 主机 1台 | 1、自动化真菌血清学检测。 2、应用化学发光法进行GM检测。 3、支持G、LPS、GM三个项目同时上机。 4、GM试验≤30min。 5、全自动样本处理：具备杂蛋白过滤器。 6、可匹配单人份检测试剂条。。 | 5 | 是
11包 | 22 | 呼吸康复训练仪 | 3 | 否 | 1、便携式肺功能仪主机：1台。 2、肺功能测试阀头：1个。 3、呼吸训练阀头：3个。 | 1、用于测量肺功能通气指标；用于呼吸训练，改善呼吸功能；用于呼吸压力测量。 2、呼吸压力测试参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。 3、可分别进行吸气训练或呼气训练。 4、可进行振动正压通气治疗，可调整阻抗等级、开合比、震动频率等参数。 5、配备肺功能阀头和压力训练阀头，阀头可徒手拆卸，可进行清洗、浸泡、消毒。 | 3 | 是
| 23 | 四肢联动康复训练器 | 2 | 否 | 1、主机：1台。 2、手部、脚部绑带：1对。 3、背部绑带：1条。 4、腿部支撑架及绑带：1套。 5、腰部绑带：1条。 | 1、运动模式：上肢伸缩曲张和下肢蹬踏前倾。 2、通过一肢带动三肢、健侧带动患侧，健侧肢体做主动运动，患侧肢体做被动运动。 3、上肢运动杆长度可以调节不同关节活动度。 4、最大承重：≥190kg。 5、支臂调节范围0～30cm。 6、把手可以一键锁定；把手角度旋转可调。 7、座椅调节距离≥30cm，，座椅后背倾斜可调角度≥8°。 8、座椅可360°旋转、90°锁定。 9、腿部支撑装置长度、宽度可调。 10、阻力等级：≥10级可调。 11、具有训练数据统计功能：可统计当次训练时长、平均速度、总消耗卡路里、平均功率、运行时间和步伐数。 | 3 | 是
| 24 | OT桌 | 2 | 否 | OT桌 1台 | 1、桌面尺寸（L×W）：≥1200×800mm。 2、材质为复合木质板材桌面。 3、桌体采用钢架设计，静态最大承重≥80kg。 4、桌面升降结构采用齿轮传导系统，高度调节范围：720-950mm。 | 3 | 否
| 25 | OT综合训练台 | 2 | 否 | 1、OT综合训练台：1台 2、数字套圈：1套 3、立式套圈：1套 4、上螺丝：1套 5、上螺母：1套 6、几何图形插板：1套 7、认知图形插板：1套 8、木插板：1套 9、手指协调训练器：1套 | 1、尺寸（L×W×H）≥1150×700×900mm。 2、台面展开尺寸（L×W）≥1800×1030mm。 3、折叠桌板最大承重：≥100Kg。 4、配件参数：数字套圈≥9个，立式套圈≥ 4个，上螺丝≥20个，上螺母≥24个，几何图形插板≥ 1 套，认知图形插板≥ 1 套，上肢协调训练器（手指）≥ 1 套，木插板≥ 1 套。 | 3 | 否
| 26 | PT凳 | 6 | 否 | PT凳 ：1个 | 1、PT治疗师座椅，高度可调，调节行程≥120mm。 2、最大承重≥100kg。 3、支撑结构：铝合金，五脚。 4、椅面：高密度慢回弹海绵≥5cm。 5、外形尺寸（L×W×H）≥600×600×（400-500）mm。 6、椅面尺寸（L×W）≥400×350mm。 | 3 | 否
| 27 | 滚筒 | 2 | 否 | 滚筒：1套 | 1、用于偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。 2、材质：高密度海绵、医用抗菌耐磨皮革。 3、规格：一套≥5种，包括Φ100×830(L)mm，Φ150×830(L)mm，Φ200×830(L)mm，Φ250×830(L)mm，Φ300×830(L)mm。 | 3 | 否
| 28 | 踝关节矫正器 | 1 | 否 | 踝关节矫正器：1台。 | 1、坐式，用于训练踝关节屈伸活动。 2、座椅为高密度海绵、医用抗菌耐磨皮革。 3、外形尺寸（L×W×H）≥1450×650×800 mm。 | 3 | 否
| 29 | 矫正镜 | 1 | 否 | 矫正镜：1个。 | 1、用于姿势矫正训练。 2、镜框材质：实木。 3、镜面厚度：≥5(mm)。 4、镜面尺寸（H×W）≥1650×600mm。 | 3 | 否
| 30 | 立式功率车 | 2 | 否 | 立式功率车：1台。 | 1、磁控踩踏阻力，调节≥8档。 2、单向磁控轮≥5Kg。 3、座垫可上下调节。 4、可显示心率、时间、速度、温度、距离、消耗热量等。 | 3 | 否
| 31 | 立式踏踩器 | 1 | 否 | 立式踩踏器：1台。 | 1、扶手：高度≥500mm，宽度≥950mm。 2、脚踏板尺寸：≥230×110mm。 3、阻力调节方式：液压调节≥10档。 4、额定载荷：≥130kg。 | 3 | 否
| 32 | 红蓝光谱治疗仪 | 1 | 否 | 1、主机：1台。 2、治疗头：2个。 3、支架：2付。 | 1、光源材料：半导体固态光源。 2、光谱峰值波长：红光630nm±10nm；蓝光465nm±10nm。 3、输出模式：连续模式 。 4、输出通道≥2。 5、治疗头结构：至少包括一个集成单灯珠治疗头及一个多灯珠模组治疗头。 6、照射方式：双探头均具备一键切换红光/蓝光/红蓝光共用模式。 7、照射面积：单灯珠治疗头：≥130cm² ，模组治疗头：≥330cm²。 8、输出有效辐照度：单灯珠治疗头：≥15mw/cm2， 模组治疗头：≥100mw/cm2。 9、彩色液晶触摸屏≥10英寸。 | 3 | 是
| 33 | 磁振热治疗仪 | 1 | 否 | 1、主机：1台 2、标准治疗垫：2个。 3、颈肩治疗垫：2个。 4、标准治疗垫布套：4个。 5、颈肩治疗垫布套：4个。 6、膝关节治疗垫：1个。 7、绑带（磁振热）：1套 8、检磁器：1个 | 1、将交变磁场、生物磁振、温热三种物理因子相结合进行同步治疗，可渗透到皮下组织深处，达到消炎、消肿、镇痛的作用。 2、具有消炎、消肿、镇痛等治疗模式。 3、具有急性期、亚急性期、慢性期三种分期。 4、独立治疗通道数≥4，通道参数可独立调节。。 5、具有颈肩型、标准型、肩膝型治疗导子，可紧密包裹关节和骨突处，贴合不同治疗部位。 6、治疗垫表面温度范围≥40℃~55℃，可连续调节，适用于不同疾病或不同温度耐受者的治疗。 | 3 | 是
| 34 | 电磁场治疗仪 | 1 | 否 | 1、主机：1台。 2、磁疗头：2个。 3、磁疗转接线：2条。 4、电疗输出线：2条。 5、理疗电极片（50mm*50mm）：16片。 | 1、电疗通道数≥2、磁疗通道数≥2。 2、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，治疗强度实时数字显示；电疗输出波形动态显示。 3、具备消肿消炎镇痛、促进长、短骨骨折愈合的作用。 4、磁场强度调节范围：50-300Gs。 5、磁疗头具有磁场屏蔽功能。 6、具备调制中频电疗和干扰电疗疗法。 7、中频电疗输出强度调节范围：0-100mA。 | 3 | 是
| 35 | 三角形体位垫 | 2 | 否 | 1.15°斜形垫：1个 2.30°斜形垫： 1个 3.45°斜形垫： 1个 | 1、用于：侧卧、翻身、腰椎牵引。 2、每套≥3个规格，包含15°、30°、45°。 3、尺寸：15°斜形垫（L×W×H）：≥600×200×550mm，30°斜形垫（L×W×H）：≥600×300×500mm，45°斜形垫（L×W×H）：≥600×410×410mm。 4、材质；高密度海绵、医用抗菌耐磨皮革。 | 3 | 否
| 36 | 升降单人站立架 | 1 | 否 | 站立架：1台 | 1、背板调节距离：≥350mm，膝盖板调节距离：≥140mm。 2、站板至桌面距离： 1020-1140mm。 3、材质：钢架、实木板、高密度海绵。 | 3 | 否
| 37 | 股四头肌训练椅 | 1 | 否 | 股四头肌训练椅：1台。 | 1、直立式外形尺寸：≥1030*950*1175mm。 2、扶手可调范围：≥230mm，靠背可调范围：≥100mm。 3、脚控调节套可调范围：≥300mm。 4、支撑杆可调范围：≥100mm。 5、配重：1.25kg，≥8个。 | 3 | 否
| 38 | 干扰电治疗仪 | 1 | 否 | 1、主机：1台。 2、吸附电极线：4条。 3、吸附电极（Φ70mm）：16个。 4、吸附电极专用海绵：16个。 | 1、独立输出通道：≥4通道，每个通道采用单独的气泵。 2、每个通道可连接电极数≥4个。 3、压力设置范围：80～300mmHg，误差±10%；步长≤10mmHg。 4、吸引模式应有连续、快速、中速、慢速、自动五种方式可调。 5、吸引压智能调节，治疗停止后自动降低压力。 6、顶板自动加热功能，可加热浸湿的电极。 7、输出频率：1～11kHz。 8、输出波形：正弦波、独立的断续正弦波。 9、干涉频率：0.1-199Hz，误差≤±10％。 10、输出电流有效值：0～100mA。 | 3 | 是
12包 | 39 | Ho:YAG激光治疗机 | 1 | 否 | 1、治疗机主机:1台。 2、脚踏开关：1个。 3、手持光纤端面检验仪：1个。 4、激光防护镜：1副。 5、可重复使用光纤：2根。 6、一次性使用光纤：1根。 7、保护镜：2片。 8、激光膀胱镜：1条。 | 1、用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。 2、光纤终端最大平均输出功率≥80W。 3、最大重复频率：≥40Hz。 4、工作激光输出波长：2100nm ±100nm。 5、脉宽可调：窄脉宽：≤200μs，宽脉宽：≥800μs。 6、最高功率输出下连续工作≥8小时，功率无衰减。 7、配套光纤：200 ～600 μm可选。包含一次性使用光纤和重复使用光纤。 8、激光膀胱镜：视向角：30°；视场角：≥60°；有效景深范围：3-50 mm；直径≤4.0mm；长度≥300mm。 | 3 | 是
| 40 | 超声膀胱容积测量仪 | 1 | 否 | 1、超声膀胱容积测量仪1台 2、充电底座1个 | 1、膀胱容积测量范围：0-999ml，精度≤1ml。 2、容积测量误差：≤±8%。 3、探头频率：2-3MHz。 4、扫描角度≥120°，3D机械扇扫。 5、扫描深度：≥18cm。 6、扫描时间：≤4秒。 7、内置可充电锂电池，充电后可持续使用≥4小时。 8、手持式。 9、扫描后实时显示膀胱超声影像具备指引提示功能，自动勾勒膀胱区域。 10、包含病历存贮、浏览、导出、删除、打印等功能。 | 3 | 是
| 41 | 尿道膀胱镜及诊疗器械 | 1 | 否 | 1、膀胱镜：1支。 2、镜鞘及鞘芯：1 套。 3、闭孔器：1个。 4、镜桥：1 个。 | 1、视向角：30°，镜管外径：≤4.0mm。工作长度≥300mm。 2、镜鞘：直径≤20Fr。 3、双通道连接桥。 | 3 | 是
13包 | 42 | 电子肛门直肠镜 | 1 | 否 | 1、主机：1套 2、电子直乙结肠镜（含适配器）：1套 3、图文工作站 1套 4、台车：1台 5、内窥镜护套：10只 | 1、光通量≥300lm、寿命≥10万小时。 2、CCD视场中心有效分辨率:≥ 8lp/mm。 3、镜体工作长度：≥200mm。 4、视场角：≥90°, 视向角：0°。 5、可连接一次性内窥镜护套检查。 | 5 | 是
14包 | 43 | 腹腔镜气腹机 | 1 | 否 | 1.气腹机：1台 2.配套使用的气腹管 | 1、流量调节范围0.1～45L/min。 2、压力范围：1～30mmHg，压力调节精度≤±2mmHg。 3、触屏显示参数和故障信息。 4、气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高时，有声音及文字提醒。 5、气压过高时，具有自动排气功能。 6、最大排烟流量≥8L/min。 7、具有末端CO2气体加热功能。 | 3 | 是
| 44 | 硬性光学腹腔内窥镜 | 1 | 否 | 硬性光学腹腔内窥镜：1条 | 1、支持压力蒸汽灭菌和低温等离子灭菌。 2、有效景深3～190mm。 3、直径 ≤10mm，视向角：30°，视野角度≥80°，工作长度≥300mm。 4、显色指数≥90。 5、视场中心角分辨力≥7.0C/(°)。 | 2 | 是
| 45 | 转运呼吸机 | 1 | 否 | 1、转运呼吸机主机：1台。 2、中心供氧管道：1套。 3、转运氧气瓶及减压装置：1套。 4、呼吸回路：1套。 5、NIV面罩：1个。 6、模拟肺：1个手术床1套 | 1、用于在专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用。 2、电动电控，内置涡轮驱动。 3、峰值流速≥210L/min。 4、基本通气模式：控制/辅助通气（A/C）、同步间歇指令通气（SIMV）、持续气道正压通气/压力支持通气（CPAP/PSV）、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气（PRVC-SIMV）。 5、具备心肺复苏通气模式。 6、具备自适应分钟通气模式。 7、具备无创通气模式与氧疗模式。 8、可自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间。 9、单块电池续航时间≥5小时。 10、呼吸机主机重量（含电池）＜4.5kg。 11、彩色触摸控制屏≥7英寸。 12、配备无消耗氧传感器，无需校准及更换。 13、具备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1及浅快呼吸指数测定功能。 14、压力-时间、流速-时间、容量-时间波形监测。 | 5 | 是
15包 | 46 | 电动液压手术床 | 1 | 否 | 手术床：1套 | 1、床面升降，头脚倾、左右倾和背板均为电动液压调节。 2、头倾、脚倾最大角度≥25°，同时左右倾斜≥15°。 3、分体式腿板可一键外展≥180°，同时下折≥90° 4、处于任何体位时可以一键还原到水平位置。 5、床面长度：≥2000mm，宽度：≥500mm，高度：600～950mm。 6、床垫总厚度≥80mm，X光可透，导静电，不漏液体，模块式，可拆卸。记忆层≥60mm。 7、安全承重≥360kg。 8、手持式遥控器及床体操作控制面板独立控制。 9、麻醉屏架配水平转动收缩杆，可180°打开。 10、骨科牵引架： 304 不锈钢，骨盘架，会阴柱均为全透视材质。牵引力≥450N 。 | 5 | 是
| 47 | 电动液压手术床（含骨科牵引架） | 1 | 否 | 1、手术床：1套。（含头板、整腿板、麻醉架、手板、遥控器） 2、侧卧位挡板1对。 3、不锈钢牵引架1套。 4、头垫、胸垫各2个。 |  | 5 | 是
16包 | 48 | 血液透析机 | 2 | 否 | 1、血液透析设备主机：1台。 2、血压计监测组件：1套。 3、在线清除率（Kt/V）监测组件：1套。 4、透析液过滤器组件：1套（含内毒素过滤器10根）。 | 1、透析液流速范围：0-800 mL/min，调节步长≤100mL/min。 2、血泵流速范围：20-600mL/min，精度：±10%以内。 3、肝素泵流速范围：0.0-10.0mL/h，具备自动注入和大剂量追加功能。 4、超滤率调节范围：0-4L/h，精度：±1%以内，可实现零超滤。 5、动脉压力监测范围：-280 ～ +280mmHg，精度：±10mmHg以内。 6、静脉压力监测范围：-50～ +500mmHg，精度：±10mmHg以内。 7、跨膜压测量范围：-50 ～ +500mmHg。 8、配备在线电子血压计监测组件，可显示收缩压、舒张压及平均动脉压。 9、配备在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时测量并显示清除率 K 值、Kt/V 值和血浆钠值。 10、热化学消毒、除钙、除脂和消毒程序一体化进行，热化学消毒时间≤30min。 11、水路系统具备周期性密闭压力测试功能。 | 5 | 是
17包 | 49 | 有创呼吸机 | 2 | 否 | 1、呼吸机主机：1套。 2、可移动台车/吊塔固定装置：1套 3、呼出流量传感器：2套。 4、成人呼吸回路管路：2套。 5、中心供氧管道（≥3米）：1根。 6、模拟肺：1个。 7、加温湿化器（含托架、安装架、湿化罐）：1套。 | 1、电动电控呼吸机，内置涡轮驱动。 2、基本通气模式：容量控制VC、压力控制PC、同步间歇指令通气：VC-SIMV PC-SIMV、压力支持通气PS/CPAP、压力调节容量控制、容量支持VS。 3、支持无创通气、高流量氧疗。 4、具备智能脱机模式：内置雾化装置，支持间断和持续雾化。 5、最大持续供气流速 ≥ 240 L/min。 6、呼气末正压PEEP：0-50cmH2O。 7、具备压力触发及流量触发。 8、监测参数：肺动态顺应性、静态顺应性和弹性、气道阻力、浅快呼吸指数。 9、呼吸环监测包括：压力-容量环、流速-容量环。 | 5 | 是
94