## 中康2026财政市场调研-发布版
中国康复研究中心2027年度财政项目拟采购医疗设备市场调研表
序 号 | 设备 名称 | 数量 (套) | 是否允许采购进口产品 | 基本配置需求（单套） | 技术需求 | 质保期 要求 ≥(年) | 是否作为医疗器械管理
1 | 耳鼻喉科诊疗台（双人台） | 1 | 否 | 医疗标准功能台面 全钢环保烤漆机柜 智能按键控制系统 防泄漏喷枪：4直2弯 吸枪：2支 正压泵 负压泵 加热除雾装置 不锈钢器械盘 污染液收集装置 污染器械收纳装置 药棉罐 检查灯（含360度旋转灯臂）2个 LED智能观片灯及组件 1套 医生椅 2个 耳鼻喉电动检查椅 2个 医用内窥镜摄像系统：1套 图文工作站 2套 打印机支架、摄像支架、监视器支架 2套 | 1、台面尺寸（≥990mm*580mm*800mm），高强度钢化玻璃，厚度≥12mm，网板丝印技术上色，（书写单元尺寸≥950mm*780mm*800mm），采用分体模块化设计；箱体冷轧钢板≥2.0mm。 2、污物瓶位于吸枪侧边，自动清洗；吸引软管一步更换。 3、自动控制加热除雾、LED检查灯等。 4、药物喷枪：气路水路分离技术，喷枪金属部分全部采用316L不锈钢。 5、多功能吸枪：自控调节吸力，适用于耳道吸引和鼻腔咽喉吸引， 6、正压泵：无油型，最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力：0.12～0.15Mpa，噪音≤50dB；负压泵：最高吸引力0.1MPa，流量≥7L/min，有消音减震装置，噪音≤50dB。 7、LED聚斑检查灯：黄白双色光源，能聚斑于鼓膜、鼻腔深部和咽喉部进行检查和治疗；照度、色温可无极调节，照度≥35000Lx,色温3000K-6700K可调，手势感应开关，带阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调。 8、加热除雾装置：加热自动保护装置，带新风加热除雾。 9、座椅电动控制升、降，可双向180度旋转，带锁止刹车，手动可调椅背角度；椅身纯钢结构，手术床用铝型材外壳升降柱，最大承重：≥150kg；座垫升降行程：520mm-720mm，靠背角度≥180°。 10、内窥镜摄像系统： 10.1、图像传感器≥1/2.8英寸CMOS ，水平分辨率：1080P ，60帧，一键自动白平衡控制和手动控制. 10.2、摄像头≥4个遥控按键，IPX8防水性能，可浸泡消毒，可设置白平衡、内镜模式、放大、缩小、亮度、彩色浓度、除雾和冻结等主机菜单功能。 10.3、LED冷光源，照度：≥3000000 LX，色温：≥5600K，显示使用时间进程，寿命预警。 10.4、液晶内窥镜用监视器：≥21英寸。 10.5、图文工作站：含21寸显示器及图文打印机。 | 3 | 是
2 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪（吞咽障碍肌电刺激仪） | 10 | 否 | 单套配置： 1、主机：1台。 2、手控触发器：1个。 3、电极绑带：1套。 4、蝶型表面电极片：2包。 5、吸水导体：2包。 | 1、用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。 2、具备治疗模式、单脉冲训练模式、评估模式。 3、治疗模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式。 4、脉冲强度：0-30mA。 5、脉冲宽度调节范围：100-300μs；调节步长≤20μs。 6、脉冲频率调节范围：20Hz-100Hz。 7、评估模式：测量三角波及方波电流刺激阈值，自动获得适应性系数，确定吞咽障碍的程度。 8、评估电流：0-30mA。 | 3 | 是
3 | 悬吊康复工作站 | 2 | 否 | 单套配置详见技术需求 | 1、双滑轨悬吊可移动钢质横梁训练器系统，最大承重250公斤（1套）。 2、训练器： 基本型训练器，最大承重150公斤，不含滑轮（3台）； 滑轮 运动训练器，最大承重200公斤，含滑轮;（1台）； 滑轮 屋顶悬吊固定器，最大承重150公斤；（1对）。 3、低阻力弹性黑绳，长30cm， 最大承重10公斤。（2条） 低阻力弹性黑绳，长60cm ，最大承重20公斤。（2条） 4、高阻力弹性红绳，长30cm ，最大承重10公斤。（2条） 高阻力弹性红绳，长60cm ，最大承重10公斤。（2条） 5、30cm 无弹力红绳最大承重50公斤。（2条） 6、60cm 无弹力红绳最大承重150公斤。（2条） 7、悬吊绳长5m 最大承重200公斤。（2根） 8、支撑手柄最大承重150公斤。（1对） 9、不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位； 窄口手带：最大承重200公斤。（3对） 窄肩带：尺寸945*100*4.5mm 用于上下肢最大承重200公斤。（2条） 中分悬带：尺寸740*100*3mm 用于颈部支撑最大承重100公斤。（1条） 宽悬带：尺寸900*245*4.5mm 用于腰部背部最大承重200公斤。（2条） 10、圆形充气平衡垫直径330mm高75mm。（2个） 11、圆柱形滚筒直径150mm 长500mm。（1个） 12、 配件：墙式收纳悬挂器 （1个）；解绳器 （1个）。 | 3 | 是
4 | 足底压力检测平板 | 1 | 否 | 压力板 工作站 高速摄像头*2，摄像头支架*2 | 1、电容式压力板。 2、检测长度≥3米，宽度≥0.5米，刷新频率≥125Hz。 3、测量范围1-180N/cm2，误差在±5%以内。 4、摄像头帧率≥180FPS，含有可升降支架。 5、具有3D实时数据显示功能，能够支持二维平面视图以及三维任意角度显示。 6、具有实时动态足底压力COP显示，整体COP重心转移可视化显示。 7、能够实时显示足底压力点集数值独立显示。 8、提供双足动态重心转移蝴蝶图、单次足底力线图、平均足底压力线图以及力线长度、力线速率等参数。 | 3 | 是
5 | 多关节等速训练及测试系统 | 1 | 否 | 主机1台 动力头1套 显示器2台（双屏显示） ADL配件3个 小推车1台 电动座椅1套 座椅遥控器1个 激光定位器1个 操作图解1张 | 1、支持肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节的测试和训练. 2、具有等速向心/向心、等速向心/离心、等速离心/向心、等速离心/离心、等长、等张向心/离心、等张离心/向心、标准CPM、渐进式CPM、震荡式CPM和主被动切换等组合模式。 3、可对运动模式、阻力模式、受试关节、动作、体侧进行选择，可对运动范围、生理零点、运动速度、往返次数、阻力扭矩、速度上限、保持时间、起始停止时间、终止停止时间、痉挛保护等级、扩展位置、往返次数、保护扭矩、启动扭矩、倒计时、项目间隔进行个性化设定。 4、可实时显示当前实时扭矩、当前最大扭矩、运动角度和速度等数据。 5、动力头最大载荷≥530Nm，高度电动调节范围：500mm～930mm。俯仰角度：-50°～+85°。 6、 最大向心角速度：≥450°/s，步进0.1°/s，最大离心角速度：≥450°/s，步进0.1°/s， 最大持续被动速度：≥180°/s，步进0.1°/s， 最小持续被动速度：≤0.1°/s。 7、具有位置存储功能。 8、报告中能统计的数据包括运动次数、速率、峰值扭矩、峰值扭矩平均值、最大平均扭矩、每千克峰值扭矩、每千克峰值扭矩平均值、CV、峰值扭矩位置、到达峰值扭矩时间、峰值扭矩衰退时间、最大运动范围、最大做功量、每千克最大做功量、平均功率、每千克平均功率、总做工量、疲劳指数等参数，可与历史数据进行比较，生成对比报告。自动导入曲线图表。 9、配置ADL配件，用于上肢运动功能和手部抓握能力的训练。 10、安全保护：软件限位保护、机械限位保护和急停开关保护。 11、电动座椅360度可旋转，靠背角度电动可调范围：105°～180°座垫长度调整范围：0～100mm，座垫角度调整范围：0°～25°，内置可充电蓄电池。 12、具有关节中心位置的标识激光辅助定位。 | 3 | 是
6 | 毫米波治疗仪 | 1 | 否 | 主机 1 治疗器2 连接线2 固定带2 台车1 支架2 | 1、用途：改善局部血液循环，其主要治疗范围是消炎、止痛、促进血液循环和组织生长恢复、伤口愈合。 2、工作频率：30GHz-40GHz，误差≤±5% 3、功率密度: 6.2mW/cm²，偏差≤±30% 4、治疗时间：15-90min,误差≤±2% 5、触摸屏≥7英寸。 6、输出功率：80mW-120mW 7、治疗器端面直径：Ø70mm±5mm 8、输出通道：双通道，每个通道均需配置一个毫米波照射头。 | 3 | 是
7 | 灌肠机 | 1 | 否 | 主机 1 药杯 1 可视窗口 1 15寸液晶触摸屏 1 医用蠕动泵 1 水处理系统 1 进水管路 1 排污系统 1 靠背 1 摄像系统 1 引导头 50套 冲洗系统 1 医用灌注泵 1 | 1、总功率：≤2000W。工作噪音≤65db。 2、出水量范围：780～880ml/分钟。水温控制范围：30～40℃。 3、肠疗用量设定范围 给液范围：0～20000ml，给药范围：0～500ml。 给液时间范围：1～20s，停液时间范围：0～30s。 4、嵌入式双液晶屏≥15寸，水温、流量、灌注液量随机设置。 5、直视式观察窗口，屏幕≥19寸。 6、工作时间连续可调；控温范围随意调整。 7、自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质，滤芯≥5根。过滤精度≤5μm（灌洗液细菌杀菌率≥60%）。 8、灌注液选择一键式切换装置（加药功能保留灌肠）。 9、药液加注功能，进药量可控可调。 10、带有排泄盆座的功能灌肠机，床体配置与排污设施为整体设计。 11、内置排污及冲洗系统，将污物气味排出室外。患者在自然躺姿状态下进行洗肠、给药。 12、一次性引导头，前端硅胶材质，直径≤0.6cm；（引导头总长度≥40cm，分两段，一段≥20cm），不需扩肛器和排泄粗管，不脱出。 13、内置双限压力控制系统，超温超压自动断电保护，带有急停开关。 14、设备长宽高≤200cm×80cm×260cm，三段分体组合式结构。 | 3 | 是
8 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 5 | 否 | 单套配置： 1、主机：1台。 2、移动台车：1辆。 3、氧气连接管：1套。 4、加温呼吸管路套装：1套（含湿化水罐1 个、加温呼吸管路1条）。 5、过滤棉：2包。 6、血氧模块：1个。 | 1、适用范围：包括需要湿化治疗、氧气治疗的有自主呼吸的患者，可用于气管插管和气管切开的患者。 2、提供低流量和高流量两种模式 3、流量调节范围：≥ 2-80LPM； 4、流量爬坡时间范围：0-20min，调节步长：≤ 2min； 5、具备持续正压通气（CPAP）模式，压力范围：4-20cmH2O，调节步长：≤0.5cmH2O； 6、.彩色液晶触摸显示屏≥7 英寸，戴橡胶手套可操作； 7、配备血氧饱和度/脉率监测模块； 8、流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率、呼吸频率、ROX 指数、氧源压力可在同一屏幕下实时显示； 9、氧浓度监测无氧电池消耗； 10、患者气体不会回流主机； 11、趋势回顾图可回顾温度、流量、氧浓度、脉率、血氧等数据≥7天； 12、具有干烧报警、管路异常报警、环境温度过高及过低报警、无法达到目标温度报警、氧浓度或氧源压力过高及过低报警。 | 3 | 是
9 | 无创呼吸机 | 2 | 否 | 单套配置： 1、主机：1台。 2、台车及支臂：1套。 3、加温湿化器：1个。 4、呼吸管路：1套。 5、无创呼吸面罩：1个。 6、氧疗鼻导管：1根。 | 1、电动电控呼吸机。 2、最大峰流速≥240L/min。 3、液晶显示触摸屏≥15英寸。 4、具备持续气道正压通气模式（CPAP）、自主通气模式（S）、时控通气模式（T）、自主/时控通气模式（S/T）、自主/时控通气+模式（S/T+）、压力控制/辅助通气模式（P-A/C）、容量保证压力支持通气模式（VAPS）。 5、持续气道正压通气模式：具有压力释放、延时升压、增氧功能。 6、自主/时控通气+模式（S/T+）：在病人自主触发通气和时控通气时，吸气压力均可单独设置。 7、可做高流量氧疗。 | 3 | 是
10 | 血细胞分析仪 | 1 | 否 | 1、主机：1台。 2、工作站:1套。 | 1、单台机器即可完成血常规、C反应蛋白等项目检测。 2、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、电阻抗法等；CRP检测采用免疫散射比浊法 3、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能 4、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正 5、网织红细胞检测：全自动检测，无需机外染色处理，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数 6、血小板检测：采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 7、血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式。 8、进样方式：静脉血和末梢全血均可自动批量和手动进样；具备急诊样本检测插入功能 9、单机检测速度：≥ 100 个样本/h。 | 3 | 是
11 | 荧光血管造影仪 | 1 | 否 | 1、成像系统：眼底照相机、光学滤光片组、红外成像模块 2、激发光源 3、图像处理系统 4、辅助设备：裂隙灯适配器、患者头部固定装置：下颌托、额托 5、升降台 | 1、实时捕捉造影剂在血管中的流动过程，支持动态视频录制。 2、多模块成像：支持不同荧光波长（如FA的490nm vs. ICG的805nm），支持不同造影剂切换，适应视网膜血管VS脉络膜血管 3、智能降噪与增强。 4、定量分析工具：自动测量血管直径、血流速度、渗漏面积等参数，辅助诊断 5、实时性与交互性：1）低延迟显示：成像延迟需控制在毫秒级，确保使用时反馈及时（如眼科激光治疗中同步监控）。2）多模式显示：支持分屏对比（如早期 vs. 晚期图像）、局部放大、伪彩增强等。 6、采用非侵入性或低强度光源。 7、空间分辨率≤10μm。 8、采集帧率：≥30fps。 9、触控屏、一键式操作设计。 10、自动对焦、白平衡校准功能。 11、对接医院PACS系统，支持图像存储、传输与远程会诊。 12、支持原始数据与处理后图像的分层存储（如TB级硬盘或云存储）。 13、配备高精度固视灯。 | 3 | 是
12 | 神经外科手术导航定位系统 | 1 | 否 | 1、机器人主机 2、SEEG套件 3、DBS套件 4、光学注册功能组件 5、避障相机功能组件 6、远程协助功能组件 7、手术计划工作站 | 1、具备六轴机械臂，适用于神经外科手术过程对手术器械进行空间定位和定向。 2、显示器、机械臂、光学定位仪等均可集成在主机推车上。 3、机械臂定位精度≤0.2mm。 4、机械臂三维空间各方向移动范围≥400mmx400mmx400mm。 5、机械臂臂展≥900mm。 6、机械臂末端具备6维力矩传感器，单手操作即可调整机械臂姿态。 7、光学追踪定位仪利用红外光或结构光进行目标追踪。 8、提供不间断供电电源，外接供电切断后可支持包括机械臂在内的整机系统正常运转。 9、支持AC/PC/IH点自动提取，可对AC/PC/IH点显示或隐藏。 10、光学注册过程无需进行机械臂注册，即可完成整个注册流程。 | 3 | 是
13 | 数字脑电图机 | 1 | 否 | 主机 显示器 采集工作站 光纤传输同步盒 放大器 数字脑电采集软件 事件相关脑功能模块 红外高清摄像头 盘状电极线 台车 | 1、单个头盒+探头为128导联，具备参考电极（REF）端口*2、接地电极（GND）端口*2，屏蔽电极（SHD）端口*1。 2、噪声电平：≤1μVp-p。 3、采样率≥16000Hz。 4、网络连接方式：光纤。 5、实时图形化提示高频振荡能量：Ripple（80-250Hz）、Fast Ripple（250-500Hz）。 6、时频图分析：支持基线时间窗选择，各导联时频图以时间对齐。 7、可视化导联系统：提供3D标准脑或3D个体脑，分为脑图层、手术创口图层、电极图层，可独立操作并修改，提供电极导联拖拽旋转、灭坏电极等功能。 8、范式呈现系统：扩展屏自动播放预设范式，自动接收打标信息进行试次划分与对齐。系统自带范式：左/右手/脚主动运动；诱发刺激；左/右手/脚被动运动；看图命名；被动听词等，后续可根据客户需求定制范式。 9、事件相关脑功能定位：系统自动进行特征提取、统计分布更新及统计显著性运算，功能定位结果会随试次增加实时更新，结果可视化。 10、回看功能：可在患者管理列表下选择目标任务回看已完成的检查，进行去除/恢复试次、单通道查看、截图、生成视频、修改脑图等。 11、事件相关电位检测：可进行事件相关电位的刺激设置、实时刺激记录、数据计算和结果显示，可进行P50、N100、MMN、P300、N170、N400-成语、N400-图词等多种范式的检测。 12、ERP幅值、潜伏期可自动提取，无需人工判读。对非典型波形，可人工校验修正结果。 | 3 | 是
14 | 电动病床 | 15 | 否 | 单套配置： 1、电动病床：1张。 2、绑带：1 套。 3、护士控制板：1块。 4、手控板：1个。 5、输液架：1个。 6、引流挂钩：6个。 7、床垫：1张。 | 1、主要用途：用于长期卧床或者不方便转移及重症患者进行早期站立训练。 2、床体：长度，2100±50mm；宽度：1100±50mm。 3、可电动控制床面高度、背部升降角度、腿部升降、床面前倾及后倾、直立倾斜等。 4、背部升降角度：≥75°、曲腿角度：≥35°、床面前倾及后倾角度：≥10°、直立倾斜角度：≥85°。 5、直立推力≥12000N，其余方向推力≥6000N。 6、具备手动紧急CPR释放装置。 7、绑带安全工作载荷≥500N。 8、具备脚轮和中控刹车装置。 9、直立状态时，有附加着地装置，承压并稳定床体。 10、蓄电池容量≥2Ah。 11、床体动态承重≥175kg。 12、床垫厚度≥50mm，防水透气抗菌PU布 ，内芯≥35D高密度海绵。 | 3 | 是
15 | 转运呼吸机 | 1 | 否 | 主机，呼吸管路、电池 | 1、电动电控 2、单块电池续航时间≥10小时，机状态下电量显示功能。 3、呼吸机主机重量（含电池）≤4kg。 4、峰值流速：≥260L/min。 5、彩色触摸控制屏≥7英寸，分辨率1024 x 600像素。 6、具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间 7、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），采用定容的控制通气，可以选择【30：2】、【15：2】、【连续按压】三种方式进行操作。 8、可与心肺复苏机联动。 9、至少具备IP34防尘防水等级。 | 3 | 是
16 | 呼吸机 | 6 | 否 | 单套配置： 1、主机：1套。 2、湿化器：套。 3：呼吸机管路：1套。 4、车架：1套。 5、模拟肺：1个。 | 1、电动电控。 2、涡轮峰值流速≥240升/分钟，涡轮厂家质保≥8年。 3、通气模式包括压力调节容量控制、双水平气道正压通气。 4、无创通气可叠加在所有容量控制通气和压力控制通气及自主通气模式下。 5、不同的通气方式（有创/无创）有不同的报警管理。 6、吸气压力：1-99cmH2O，呼气末正压/叹息PEEP：0-50cmH2O； 7、吸气终止灵敏度：5%－75％吸气峰流速。 8、可监测肺顺应性，气道阻力，浅快呼吸指数。 9、数据接口开放。 | 3 | 是
17 | 医用低温真空干燥柜 | 1 | 否 | 1、主机：1套。 2、篮筐：5个。 | 1、功能：干燥不耐高温手术器械，腔镜管腔器械、眼科精密器械、骨科器械、牙科手机、各种导管等。 2、工作原理：反复抽真空并放气循环工作，快速干燥。 3、无需专用层架，仅需把器械拆卸后放入篮筐内。 4、内腔容积：≥100L。 5、单舱≥五层，其中至少一层的层高≥155mm。 6、舱体自动恒温加热，热交换板具有独立的加热循环系统，热水间接加热方式。 7、工作区温度偏差：≤±1.0℃。 8、无油真空泵；压力可控范围 1.5-100KPa。 9、监测方式：水汽检测传感器，实时监测工作仓内水分残留状况，开机无需选择程序，器械彻底干燥后，自动停机。 10、空气过滤装置：采用初效高效组合过滤器。 11、干燥温度范围：50-70° 12、具有安全漏电保护装置。 13、腔体材质：内胆 SUS304 钢材，外壳冷轧钢喷塑。 14、传感器：压力传感器、温度传感器、恒温传感器、水汽检测传感器等。 | 3 | 是
18 | 胸部电阻抗断层成像仪 | 1 | 否 | 1、主机：1套。 2、监测平板：1个。 3、硅胶电极：至少提供3个尺寸规格。 4、中继电缆及电极电缆：1套。 | 1、监测成人和儿童患者的通气区域分布信息和肺容量变化，无创实时提供有关患者肺通气功能的整体和局部信息。可对仰卧、俯卧或坐位的患者进行胸阻抗测量，评估患者胸部电极横截面内空气量的变化。 2、激励信号： 波形为正弦波，频率为 50kHz～120kHz，误差≤±5%。 3、激励电流：激励电流有效值≤4.5mA@50kHz。 4、能识别的最小相对阻抗变化量≤0.1%。 5、系统成像速度≥20 帧/秒。 6、主机与移动端数据无线传输 6、电源：电池供电。额定容量：≥3200mAh。满电情况下可工作≥6小时。 7、整体重量≤1kg。 8、具有实时数据分析功能，可对患者的左、右潮气百分比、GI、CoV、ΔEILI、ΔEELI 等参数进行实时计算和展示。 9、趋势分析：可显示电极平面内呼气末和吸气末肺容量变化的区域信息，可显示≥120 分钟的呼气末和吸气末电阻抗波形变化趋势。可自动计算并定位任意两个时刻的呼气末或吸气末帧，并进行电阻抗比较分析。 10、可执行 PEEP 滴定分析功能，可识别≥15 个不同 PEEP 水平下肺顺应性变化、显示区域通气延迟（RVD）、肺过度膨胀与肺塌陷区域，提供最佳 PEEP 推荐。 11、平板≥11英寸。 12、软件免费升级。 | 3 | 是
19 | 超声 | 1 | 否 | 1、麻醉专科超声主机：1台。 2、探头：线阵探头2把、凸阵探头1把。 3、常规测量软件包、常规彩色多普勒软件包、频谱多普勒测量软件包、神经专用测量软件包、麻醉专用测量软件包。 | 1、显示器：≥19英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作，具备分屏显示功能，具备外置独立显示器。 2、具备全域聚焦技术。 3、具备基于人工智能的肌骨与神经解剖结构动态识别功能，可对颈前及各主要关节（肩、肘、腕、髋、膝、踝）区域的骨骼、血管、肌肉及神经结构进行自动识别，并提供实时文字标注说明；支持在关节治疗及神经阻滞场景中对关键结构进行识别及目标区域定位。 4、具备智能穿刺增强技术，在线阵及凸阵探头下均可实现穿刺针显影增强，其中线阵探头支持穿刺针显影自适应优化；凸阵探头支持穿刺针多色（≥2种）非伪彩显示；并可在穿刺过程中对目标区域及进针角度提供可视化引导。 5、具备智能神经标准面辅助教学功能，可对神经阻滞相关标准切面进行自动识别，并以不同颜色区分神经、肌肉及血管结构，同时对已识别结构提供实时文字说明，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并可以进行录制。 6、具备支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。 | 3 | 是
20 | 血液回收机 | 1 | 否 | 1、血液回收机主机：1台。 2、专用移动承载车：1台。 3、可调节撑杆：1套。 4、液晶显示操作面板：1套。 5、气泡检测与安全阻断装置：1套。 6、管道夹控液系统：1套。 7、液体滚压泵系统：1套。 | 1、采用一泵三夹结构。 2、离心机转速：5500±5%转/分。 3、噪声：≤55dB。 4、血细胞回收率：≥95%；肝素（抗凝剂）清除率：≥99％。 5、游离血红蛋白清除率≥98％；白蛋白清除率≥98％。 6、处理速度：处理回收≥250ml浓缩血细胞时间≤3min。 7、显示实时工作状态，同时自动显示回收量、清洗量及报警内容。 8、同时具备自动控制，手动模式。 9、多重安全监测：精密断流监测及血层监测传感器，井盖安全报警等。 10、自动统计出回收血量、清洗量等。 11、液体滚压泵泵流量：50～1000ml/min。 | 3 | 是
21 | 注射泵 | 2 | 否 | 单套配置： 1、TCI注射泵：4个。 2、泵站：1个。 | 1、注射精度：误差≤±2%。 2、自动定位并固定注射器尾夹。 3、具备TCI模式，TCI模式至少支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，舒芬太尼。支持丙泊酚小儿药代模型。 4、支持不同类型药物的色彩标识自动显示在屏幕上。 5、具备阻塞前预警提示功能，压力报警阈值≥10档可调。 6、整机重量≤2kg。 7、具备三类注册证，具备注射胰岛素、麻醉药物、镇痛药物等资质。 | 3 | 是
22 | LED手术无影灯 | 2 | 否 | 1、双母灯：2套。 2、墙装控制面板：2个。 3、灭菌手柄：12个。 4、无线中置摄像头。 5、刻录装置：1套。 | 1、灯头：双母灯。 2、单灯灯头直径：≥700mm。 3、多光源发光二极管（LED），灯泡使用寿命≥60000h。 4、最大中心照度：≥160,000lx。 5、色温范围：3900K～4500K，≥3档可调。 6、光斑直径调节范围： 20～25cm。 7、色彩还原指数：Ra≥95；R9≥90。 7、具备中置灭菌手柄，可调节光照度、光斑直径和色温。 8、配备墙式控制面板，具备双灯头同步调节功能。 10、双母灯头均预留中置高清摄像头接口，摄像系统可插拔，在不同无影灯之间切换。 11、中置高清摄像头：分辨率≥1080P。 12、配备刻录机（SSD硬盘），支持4K/2K录制（1080P@60FPS）。 13、使用寿命≥10年。 | 3 | 是
23 | 宫腔镜组织切除系统 | 1 | 否 | 主机：1套。 | 1、主机最大输出转速≥1500r/min，误差：±10%以内 2、整机重量≤6kg； 3、医用显示器分辨率：≥800*480，戴医用手套可触控。 4、通过脚踏开关来控制配套用一次性宫腔镜组织切割器的启动和停止以及切割窗口的快速闭合。 5、主机具有自动识别器械功能：即插即用。 6、主机可与冲洗吸引泵实现双机联动。 7、切除组织可以直接用于病理检查； 8、切割装置连接口为防脱落锁扣设计。 9、具备切割时间计时及复位功能 10、具有开机自动检测、系统诊断、故障自动复位、过载保护。 | 3 | 是
24 | 膝关节等速训练与测试系统 | 1 | 否 | 1、膝关节专用人体工学椅：1个。 2、动力模块及控制系统：1套。 3、膝关节适配器：1个。 4、平板控制器（带一体式支架）：1套。 5、系统软件：1套。 | 1、牵伸速度自适应动态调节范围：1-30°/s，调节步长≤1°/s。 2、活动范围末端牵伸保持时间：0～30秒，调节步长≤1s。 3、肌肉张力自动识别及智能处理输出强度自适应调节，调节范围：0～100%，误差≤1%。 4、等速模式力矩输出≥460Nm 。 5、等速评定：速度范围5～120°/s，提供力矩峰值、峰值力矩角度、平均力矩峰值、运动范围、单侧屈伸肌肉比值、双侧对比差值等详细测评数据，并可出具测试报告。 6、应提供5～120°/s角速度调节的伸肌单向等速训练、屈肌单向等速训练等2种训练模式；训练数据实时显示，包括峰力矩和角度等。 7、等张训练:可设置扭矩0~20级，同时可实时观测训练数据柱状图。 8、双任务游戏训练阻力模式：可设置阻力等级0～20级。 | 3 | 是
25 | 关节康复训练器 | 1 | 否 | 1、肘关节康复训练器主机：1套。 2、肘关节适配部件：1套。 | 1、驱动方式：电机驱动。 2、自适应被动牵伸伸展屈曲角度范围：0～135°。 3、自适应牵伸速度1-3档可调。 4、训练时长：5-120min。 5、牵伸强度0-100级可调。 6、末端持续牵伸保持时间≤60s。 7、可定制化牵伸角度、强度、速度、保持时间、训练时间等。 8、可根据使用者的个体情况(如关节僵硬度、关节活动范围等)，进行安全牵伸。 9、具备痉挛监测保护功能，设备可根据痉挛情况自动减速. | 3 | 是
26 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 否 | 1、主机：1台。 2、深部脑刺激探头：1个。 3、探头适配器：1套。 4、测量定位帽：2顶。 5、系统软件：1套。 6、工作站：1套。 7、台车：1套。 | 1、刺激主机： 1.1、采用模块化及嵌入式交互系统设计，内置≥7寸彩色液晶显示屏，可实时显示主机状态及刺激方案参数信息，支持脱离电脑端独立操作。 1.2、最大刺激频率：≥100Hz，,0Hz～100Hz可调。 1.3、内置USB接口，可连接外接存储设备备份数据。 2、工作站： 2.1、支持多种刺激模式调整包括：单刺激，重复刺激，爆发刺激，各模式可自由调整。 2.2、可进行刺激参数的选择设置。 2.3、系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。 3、深部刺激器： 3.1、刺激深度≥6cm。 3.2、智能动态压缩机冷空气循环冷却，冷却模块主机单独配备彩色液晶屏，可显示温度、和循环状态。 3.4深部刺激探头内部是柔性结构，可以根据不同的剌激区域 ，改变不同的结构形态特征。 3.5单刺激、重复刺激等多种刺激模式自由调整。 | 3 | 是