## 中康2026自有资金市场调研-发布版
中国康复研究中心2027年度自有资金拟采购医疗设备市场调研表
序 号 | 设备 名称 | 数量 (套) | 是否允许采购进口产品 | 基本配置需求（单套） | 技术需求 | 质保期 要求 ≥(年) | 是否作为医疗器械管理
1 | 滚筒 | 50 |  |  | 用于患者改善手眼协调功能及上肢运动功能，健处带动患处的作业疗法治疗工具。 20cm*60cm硬芯 | 3 | 否
2 | 单柄磨具 | 50 |  |  | 用于患者改善手眼协调功能及上肢运动功能，健处带动患处的作业疗法治疗工具。 木质结构，单柄 | 3 | 否
3 | 双柄磨具 | 50 |  |  | 用于患者改善手眼协调功能及上肢运动功能，健处带动患处的作业疗法治疗工具。 木质结构，双柄。 | 3 | 否
4 | 方块 | 150 |  |  | 用于调节高度，改善患者改善手眼协调功能及上肢运动功能的作业疗法治疗工具。 EVA材料。 20cm*20cm*20cm | 3 | 否
5 | 木钉板（大中小） | 50 |  | 大、中、小各一套 | 用于患者改善手眼协调功能及上肢运动功能，健处带动患处的作业疗法治疗工具 木质结构 | 3 | 否
6 | 胰岛素泵 | 3 |  | 主机 | 1、基础率（24h分段）≥48个时段；基础率范围：（0-35）U/h。 2、临时基础率时间设置范围：30min-24h内调整（步长≤15min）；临时基础率模式：≥2种 。 3、储药器容量：≥300U（3mL）。 4、最小输注≥0.05U、数据存储≥30天。 5、大剂量设置范围：（0-75）U；大剂量输注模式：≥5种；大剂量步长：包括0.1U和0.05U和0.025U；大剂量输注速率：标准模式和快速模式。 6、暂停胰岛素输注功能：同时暂停基础率和大剂量、也可单独暂停大剂量。 7、低电量/低药量/堵塞报警。 | 5 | 是
7 | 输液泵（二类注册证） | 10 |  | 主机、输液架 | 二类注册证 | 5 | 是
8 | 输液泵（三类注册证） | 待定 |  | 主机、输液架 | 二类注册证 | 5 | 是
9 | 注射泵（二类注册证） | 5 |  | 主机、固定架 | 二类注册证 | 5 | 是
10 | 注射泵（三类注册证单通道） | 待定 |  | 主机、固定架 | 三类注册证，单通道 | 5 | 是
11 | 注射泵（三类注册证双通道） | 1 |  | 主机、固定架 | 三类注册证，双通道 | 5 | 是
12 | 监护仪(含有创压) | 3 |  | 监护仪主机，心电导联线，血压袖带，血氧探头 有创压 移动台车：1台 | 1、三类注册证。 2、彩色液晶屏 ≥10.4英寸。 3、心率测量范围：0，15至300 bpm；频率特性：0.05~150Hz。 4、支持PI灌注指数显示，以及SQI信号质量指示。 5、支持≥120小时的连续全息波形回顾。 6、可监测中心静脉压。 7、可兼容日本光电中央监护。 | 3 | 是
13 | 心电监护仪 | 2 |  | 主机：1台 移动台车：1台 | 1、心电监测功能：监测患者心率、心律，识别心律失常情况。 2、无创血压监测：自动/手动定时测量收缩压、舒张压、平均动脉压，数据精准。 3、血氧饱和度监测：持续监测患者血氧饱和度、脉率。 4、呼吸频率监测：无创实时监测患者呼吸次数。 5、声光报警功能。 6、数据存储与回顾功能：自动存储患者生命体征监测数据。 7、同步显示心电、血压、血氧、呼吸、等所有监测参数。 8、可根据患者年龄、病情、基础疾病，个性化设置各项指标报警阈值。 9、续航功能：具备备用电源，断电后可持续工作。 | 3 | 是
14 | 全自动核酸检测分析仪 | 1 |  | 主机1台 工作站1套 | 1、基于荧光聚合酶链式反应（PCR）原理，搭配一次性特异性检测盒，用于生物样本中靶核酸（DNA/RNA）的检测. 2、检测样本：咽拭子样本，无需另配核酸提取试剂或核酸释放剂，无需手工核酸提取纯化，可原始样本直接上样检测. 3、检测位：≥4个：每个检测位独立控温模块，可单独设定PCR实验，样本随到随检. 4、检测通道数≥4，适用染料/探针包括FAM/SYBR Green/ HEX/VIC/ ROX/TEXAS RED/ CY5等. 5、检测时间：≤30min. 6、全自动完成核酸裂解、磁珠核酸提取、扩增、结果输出. | 3 | 是
15 | 全自动血液沉降仪 | 1 |  | 主机：1台 | 1、测试项目：红细胞沉降率（ESR）。 2、血沉测试时间≤30min。 3、.血沉测试范围:（0-160）mm/h。 4、准确性：与魏氏法比对，符合率≥90％，准确性误差:≤ ±4mm。 5、国家卫生健康委临床检验中心血沉项目室间质量评价中，品牌型号能够独立成组。 | 3 | 是
16 | 尿道膀胱镜 | 1 |  | 内窥镜、镜鞘及闭孔器、操作器、连接桥、 | 1、用于小儿尿道膀胱疾病的诊断和治疗。 2、硬性镜镜体。 3、外径规格适配儿童。 4、可兼容活检钳、异物钳等。 5、进出水/冲洗通道可快速冲洗血块、粘液。 | 3 | 是
17 | 营养泵 | 7 |  | 主机：1台 | 1、机型：竖式，重量≤1.2Kg。 2、自动排气。 3、超声气泡探测，气泡等级≥5档可调。 4、可充电锂电池续航时间≥6小时。 5、具有日/夜间设定模式。 6、声，光，色三重报警，报警等级区分，中文报警信息显示。 7、在喂养等待过程中，以特定的速度和频率运行，以保证喂养管路不发生阻塞。 8、同屏可显示：当前时间、床位号、流速、预置量、累积量、剩余时间、剩余量、实时动态压力。 9、可接入护理系统，中央监护系统，可与医院 HIS系统连接。 | 5 | 是
18 | 医用转运车 | 2 |  |  | 1、规格：长度≥1900mm，全宽：≥660mm。床体升降范围≥340mm。背部升降0-70°。 2、结构：铝钢制床架，电镀粉体双层涂装。床板为PP树脂材料一次注制成形，宽度≤550mm。左右各一片PP树脂护栏，上有引流管凹槽。 3、床垫阻燃、抗菌，防水、透气。垫子两边各有两个把手，床套四周有拉链，床罩可拆卸清洗。 4、床体重量≤75KG。安全承重量≥150KG。 5、整床可耐高压水龙头冲洗，床体防腐蚀、防锈。 6、气动弹簧调节背部升降。曲柄摇把控制水平升降，手柄可折收。 7、有背部床板角度显示功能。 8、旋转式护栏有水平固定功能，安全锁。 9、树脂双面脚轮直径≥150mm。四个脚轮上均配中控刹车，刹车踏板配有红绿颜色标志。有中心第五轮系统。 10、床体四角有四个输液架插孔，要求有输液架固定旋钮。床下方配有氧气瓶搁架，可以选择横竖两种方式存放氧气瓶，搁架可随床体同时升降。床体两侧配有多功能钩挂。 | 5 | 是
19 | 抢救床 | 1 |  |  | 1、规格：床板≥1880mm，床板宽≥620mm，高低升降560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 75° 膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。 2、安全工作载荷：≥220KG 3、背部升降系统：气弹簧控制。高低升降系统：液压缸控制。 4、床板：抗倍特材质。 5、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，，也可以水平固定，增加床体宽度，；双安全锁。 6、护栏板上设有角度显示，两侧护栏板中间有导管凹槽。铝压铸一体成型护栏支架。 7、脚轮：中控锁，脚轮直径≥200mm。 8、中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，直行状态 9、配有氧气瓶托盘，输液架，防水面料床垫。 | 5 | 是
20 | 医用冷藏箱 | 1 |  | 主机：1台 | 1、容积≥1000L。 2、有温度显示，有温度调节选项；湿度可控。 3、玻璃门，门有锁。 4、内部隔层可调整位置。 | 5 | 是
21 | 气溶胶吸附器 | 1 |  | 主机，滤网，控制板，显示屏 | 1、适用于消毒供应中心清洗消毒去污区高度感染风险区域要求。 2、外形尺寸≤650mm*200mm*1350mm 3、颗粒物净化率：对pm0.3、pm0.5、pm2.5均≥99.65%。 4、悬浮粒子实际检测值为0。 5、沉降菌测试为0。 6、浮游菌测试≤50cfu/m³。 7、对克雷伯氏菌、黑曲霉菌、绿脓杆菌、甲型流感病毒、人冠病毒的除菌率菌≥99%。 8、循环风量≥900㎡/h。 9、风量可调节档位不少于3档。 10、作用空间≥100㎡。 11、紫外灯辐照强度：≥30000μm/cm2（1cm处）。 | 3 | 否
22 | 神经肌肉刺激治疗系统 | 1 |  | 神经肌肉刺激器模块：2个 触屏一体机：1个 连接线：8条 台车：1台 | 1、单刺激器独立输出通道≥4。 2、设备支持1拖2团体电刺激工作系统，≥8通道，可集群化管理。 3、同一刺激器同时满足低频、中频治疗功能。 4、可进行病员、方案管理，方案自定义、训练记录保存，实现治疗过程全程追溯。 5、电流强度：0-60mA连续可调，步长≤1mA。 6、支持同步/异步输出。 7、使用期限≥10年。 | 3 | 是
23 | 医用控温仪 | 1 |  | 1、主机1台 2、毯帽一套 3、体温传感器两个 | 1、水温控制范围：4-40℃ 2、具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃ 3、内置固化程序，也可用户自行设置水温、体温上下限与定时时间 4、外壳钣金一次成型，并做防锈喷漆处理 5、宽度≤35cm。 6、压缩机制冷。 | 3 | 是
24 | 医用升温毯 | 2 |  | 1、医用升温毯主机1台。 2、台车1台。 3、导温管一条。 | 1、温度设置范围：32.0℃～41.0℃。 2、温度设置步长：≤0.1℃。 3、温度精度：在±1℃以内。 4、工作模式：连续运行。 5、升温毯模式：自然风模式和温控模式。 7、彩色液晶显示屏≥3.5英寸，可同屏显示运行状态、预设温度、运行温度、运行时间、风量档位、环境温度等参数。 8、风量档位：60m³/h～95m³/h。 9、温度快捷设置键。 10、导风管伸缩，最大长度≥1.8米。 11、超温保护功能。 12、温度按键锁功能。 13、具有空气过滤。 | 3 | 是
25 | 医用恒温箱（1） | 1 |  | 恒温箱：1台 | 1、温度范围：2~48℃。 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。 3、外门85%湿度无凝露。 4、具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能。 5、自动显示箱体内部温度。 6、多孔入风。 7、采用强制空气循环。 8、箱门使用三层高强度中空玻璃。 9、全封闭压缩机。 10、可嵌入在壁橱或墙壁中。 11、内部搁架可调整。箱体内部具备照明设施。 | 3 | 是
26 | 医用恒温箱（2） | 1 |  | 恒温箱：1台 | 1、温度范围：0~100℃ 2、箱门装有三层钢化玻璃观察窗。 3、门与箱体密闭处门封条。 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。 6、可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警 7、全封闭压缩机。 8、可嵌入在壁橱或墙壁中。 9、箱体外壳钢板，喷塑处理。 10、箱体采用双重安全锁设计。 11、机器底部活动万向轮。 | 3 | 是
27 | 轮椅体重秤 | 1 |  |  | 能够测量乘坐轮椅病人的体重。 | 3 | 是
28 | 站柜 | 1 |  |  | 1、用于截瘫病人站立练习。 2、木质。 | 3 | 否
29 | 蜡块存放柜 | 2 |  | 存储柜：1台 | 1、用于存放组织标本蜡块。 2、存储柜存放蜡块≥12000块。 3、整体材质：冷轧钢板，厚度≥1.2mm。 4、分体式箱体：≥4节，每节≥6层抽屉，每个抽屉内置可取出周转盛放盒。 5、抽屉尺寸（长*深*高）：≥380×450×50mm。 6、三节静音滑道，每层抽屉承重≥35kg。 | 3 | 否
30 | 胃肠多功能治疗仪 | 2 |  | 治疗主机1台 电极线2根 | 1、胃/肠起搏输出：中频载波叠加音频波形作为输出。 2、胃/肠起搏波形（低频调制部分）频率: 胃起搏为3 cpm±5%，肠起搏为12 cpm±5%。 3、胃/肠起搏波形（中频载波部分）频率：1.0kHz±5%。 4、胃/肠起搏输出峰值：≤24V，误差≤±20%。 5、穴位刺激输出：纯音乐信号作为输出。 6、穴位刺激端输出峰值：≤24V，连续可调，误差≤±20%。 7、可通过外部U盘、TF卡输入音频信号。 | 3 | 是
31 | 电脑中频治疗仪 | 2 |  | 1、主机1台 。 2、输出线（交流）2条 3、输出线（加热）2条 4、绷带：4条。 5、电极片 （硅胶）10片 | 1、具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉作用。 2、独立输出通道：≥2个。 3、同步（异步）电刺激或（温热）电刺激。 4、调制频率可调。 5、调制波形需包含方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。 6、调幅≥4种。 7、热电极温度：多档可调。 8、需包含多步程序、音频电流、正弦调制、脉冲调制。 | 3 | 是
32 | 振动叩击排痰机 | 1 |  | 主机 1台 成人型叩击头 4个 | 1、单路输出. 2、传动软轴：长度≥2米。 3、叩击换向器：具有90度直角叩击换向器和可调叩击换向器。 4、操作过程中叩击头手柄相对传动软轴可以360°自由转动。 5、动力头可自动适应负载强度，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。 6、具有不少于四种规格叩击头。 7、输出模式：具有手动模式和自动模式。 8、使用期限：≥10年。 | 3 | 是
33 | 雾化器 | 2 |  | 主机 1台 | 1、雾化器振荡频率：100kHz±10%。 2、雾化器各档位的雾化率：I档雾化率≥0.2mL/min；Ⅱ档雾化率≥0.3mL/min；Ⅲ档雾化率≥0.4mL/min。 3、雾化药液温度≤60℃。 4、雾化器正常工作时的整机噪声≤50dB(A)。 5、雾粒等效体积粒径分布：各档位≤5μm雾粒直径的占比≥60%。 6、中位粒径：3.9μm±25% 7、残液量：雾化杯的雾化残留液量≤1mL。 8、药杯容量：标称最大容量≥8mL。 | 3 | 是
34 | 不锈钢储镜柜 | 1 |  | 1.柜体 3.紫外线灯 4.镜架：2套 | 1、采用SUS304不锈钢制成，内表面光滑、无缝隙，柜体尺寸：≥550*450*1900mm 2、.装有紫外线消毒灯，定时消毒时间 3、透明高分子复合材料制成的内镜悬挂系统，。 4、紫外线波长：入=253.7nm ，紫外线辐照度：>90uw/cm2紫外线最大累计辐射量：300.000uw.s/cm2 5、紫外线灯管寿命：≥7500h 6、消毒定时：任意设定工作组时间，消毒率：99.9% | 3 | 是
35 | 半自动体外除颤仪（AED） | 1 |  | 1、主机 2、电池 3、电极片 4、立柜或壁挂箱 | 1、具备便携把手。支持开盖或按键开机。 2、工作温度范围-5℃-+50℃。 3、具备抗冲击/跌落性能，机器六面可承受≥1.5m跌落冲击无损。 4、可除颤节律分析算法性能满足GB9706.204-2022要求。 5、采用双相波技术，支持成人及儿童，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 6、最大除颤能量≥360J。 7、从开机到200J放电准备就绪时间≤7s。 8、开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。 9、电池使用寿命≥5年。电池低电量报警。低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J以上除颤充放电。 10、USB数据导出功能,主机数据存储≥2小时。 | 3 | 是
36 | 心电图机 | 1 |  | 1、主机 2、台车 | 1、静息 12 导联心电图、18 导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR 间期检查 2、输入阻抗：≥50MΩ：耐极化电压：≥±550mV：共模抑制比：≥105dB。 3、频率响应：0.5Hz-500Hz。 4、滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。 5、QTc 算法：≥4 种。 6、在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印。 | 3 | 是
37 | 离心机 | 2 |  | 1、主机 2、水平转子-吊篮 3、适配器 | 1、金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套。 2、自吸式门锁，可设定自动/手动开盖方式。 3、具有超速、不平衡、开盖自动停机、过压、过流等保护功能；可设定启动计时/到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能。 4、停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰，无二次悬沉现象。 5、具有转子预冷功能和压缩机过热保护功能。 6、可对运行数据进行查询，并可外接U盘进行导出保存；运行中能更改转速、离心力、时间参数，可记忆最后一次运行的参数。 7、最高转速：角度转子：≥22000r/min；水平转子：≥5000r/min。 8、转速偏差：≤±10rpm。 9、最大相对离心力：角度转子：≥34000×g ；水平转子：≥4500×g。 10、温度设定范围：-20℃～+40℃，温控精度：±1℃以内。 | 3 | 是
38 | 医用冷冻冷藏箱 | 1 |  | 冰箱、门锁、 | 1、立式、上下双门，有效容积260–350L 2、温控系统 ：冷藏室 ： 2–8℃ ， 冷冻室 ： -10~-25℃ 、温度精度 ：显示精度 0.1℃ ，控温精度 ±1℃ 3、均匀性 ：冷藏≤ 1.5℃ ，冷冻≤ 3℃ 4、制冷方式 ：冷藏 风冷 、冷冻 直冷/风冷 5、微电脑双温双控、LED/LCD显示 。 6、结构与材质： 喷涂钢板外壳， 304不锈钢内胆。 7、高低温、开门、断电、传感器故障、电池低电量报警， 声光报警、远程报警接口。 8、安全锁 ：上下室独立外挂锁 ，测试孔 ：冷藏/冷冻各1个（用于校准），断电保护 ：内置蓄电池（断电后记录温度）。 9、制冷系统 ：双压缩机双系统（冷藏/冷冻独立）。 10、无氟环保制冷 ，冷藏冷冻均自动化霜。 | 5 | 是
39 | 电子身高体重秤 | 1 |  |  | 1、身高范围50-210cm，精度：±0.1cm以内。 2、体重范围2-200Kg，精度：±0.01Kg以内。 3、自动出示体质指数BMI。 4、具备打印功能。 5、语音播报功能。 6、u盘导入自定义语音等功能。 7、故障自查功能。 | 3 | 否
40 | 成像控制器 | 1 |  |  | 1、显示器尺寸及像素 ≥19英寸，像素≥16万。 2、具有图像显示放大/缩小功能，一键图像冻结。 3、白平衡、亮度调节功能。 4、适配一次性胰胆成像导管 可适配≥四种规格的成像导管，导管带治疗通道。 | 3 | 是
41 | 便携式肺功能仪（呼吸康复训练仪） | 2 |  |  | 用于测量肺功能通气指标；用于呼吸训练，改善呼吸功能；用于呼吸压力测量。 | 3 | 是
42 | 肺功能测试仪 | 1 |  | 1、便携式一体机（主机） 1台 2、肺功能模块 1套 3、呼吸压力测试模块 （含呼吸训练功能） 1套 4、定标桶（3L） 1个 5、图文输出设备 1台 | 1、通气测试与呼吸压力测试使用两个独立手柄进行操作。 2、测试模式：包含FVC(用力肺活量)、SVC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量）。 3、流量测量范围：（0～15）L/s。 4、呼吸压力测试参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。 5、可分别进行吸气训练或呼气训练。 6、可徒手拆卸浸泡消毒流量传感器头部，可使用通用的肺功能仪耗材。 7、使用期限≥10年。 | 3 | 是
43 | 肺功能测量仪 | 1 |  | 1、主机：1台 2、图文工作站：1套 | 1、可测量用力肺活量(FVC)、慢速肺活量(SVC)、最大分钟通气量(MVV)。 2、可进行支气管舒张试验和激发试验。 3、潮式呼吸流速容量环（TBFVL）。 | 3 | 是
44 | 四肢联动仪 | 1 |  | 主机：1台 | 1、主要功能：以椭圆（踏步）运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。 2、治疗模式：主动、助动及被动，依患者肌力自动调整。 3、转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态。​ 4、急停开关： 5、具有脉氧保护停机功能。 6、座椅可双向90度旋转。 | 3 | 是
45 | 穿戴式经皮胫神经刺激器 | 1 |  |  | 1、穿戴式。 2、刺激频率、脉宽、强度可调节。 3、具备多通道/多模式刺激，可切换治疗模式，适应尿频、尿急、尿潴留等不同病症。 4、采用安全低电压输出，具备过流、过压、漏电保护。 5、具备自动计时与治疗结束提醒功能。 6、可充电锂电池供电，单次充满电可连续工作≥4小时。 7、具备电极脱落检测/报警功能 8、二类医疗器械注册证。 | 3 | 是
46 | 低频电子脉冲膀胱治疗仪 | 1 |  | 1、主机 2、电刺激导联线 3、电极片 5、移动台车 | 1、适应症：排尿困难：包括神经源性膀胱、腰椎术后、产后及盆腔术后排尿困难；排尿费力，残余尿增多；尿潴留；膀胱感觉减退、消失。 2、刺激频率：5-40Hz. 3、刺激脉宽：0.4-2ms。 4、单脉冲能量：≤300mJ。 5、脉冲强度0-18 Vp-p(0≤脉冲强度≤20)。 6、开路电压：≤500V。 | 3 | 是
421